胶囊内窥镜系统--胶囊内窥镜技术参数

1.1 一体化实时监控显示屏，能够实时显示胶囊拍摄的图像。

*1.2 记录仪与胶囊为双工双通道工作，胶囊进入小肠后能自动提示并报警

并自动改变胶囊内镜拍摄频率。

1.3 可切换摄像头图像，可实时截取图像。

1.4 记录仪自动分析图像，能为临床医师提供真实的胶囊定位轨迹图。

1.5 在结肠检查中可对患者检查期间用药程序进行自动提醒管理

1.6 无线记录仪记录储存空间: ≥ 10G;

1.7 无线记录仪有效记录时间: ≥ 15 小时;

2 传感器:配有贴片式传感器

3 工作站: 高配置电脑,四核 CPU,显示器≥20 寸,分辨率 1280X1024 或以上

4 工作站软件

4.1 图文输出格式:软件至少支持中英日韩文， 输出格式包括 JPEG 图像MPEG 视频剪截、HTML 报告、PDF 报告格式内镜报告数据;

4.2图像显示:

4.2.1单一和多图像(双图、四图、24图)

*4.2.2 显示胶囊在消化道的移动轨迹，真实的肠道定位

4.2.3 具有消化道颜色分段提示的时间棒、组织色谱条

4.2.4 对可疑红色病灶及出血自动提示 (FDA 认可)

4.2.5 胶囊在小肠进度提示，显示胶囊在小肠内真实进度;

4.2.6 软件浏览速度:5一40fps;

4.2.7 浏览模式:可单幅、双幅、四幅、二十四幅浏览;

4.2.8 快速读片功能: 软件具有自动叠加相似的图像功能。

4.2.9 智能快进功能: 仅选出可能有意义的图像供快速浏览。

4.3 图像处理:

4.3.1 清晰度调整、亮度调整

4.3.2 蓝色电子染色处理*4.3.3 FICE 三波段电子光学染色

4.3.4 周长评估标尺(估测静脉曲张及溃疡大小);

4.3.5 息肉大小估测工具:可估测大肠内息肉大小

4.3.6 小肠进度条显示:可显示小肠胶囊进入小肠深度

4.3.7 具有 Lewis 评分功能，可帮助医生对克罗恩病等肠道炎症疾病进

行诊断及治疗方案评估.

4.3.8 软件参考图库:要求软件自带图库、可直接调取对比:

4.3.9 可对可疑病灶点注释标记;

二、配套参数要求:

1..小肠胶囊尺寸:直径<12mm，长度<27mm;重量≤3 克;

2.小肠胶囊工作时间≥8 小时、结肠胶囊工作时间≥15 小时

3.胶囊光学要求:

*3.1小肠胶囊视野角度: 156°或以上 (ISO8600 标准)，结肠胶囊视野角度 172° (ISO8600 标准) ;

3.2景深:0-30mm;

*3.3 拍摄频率:小肠胶囊消化道工作全程 2-6 /秒;

配置清单

| 配置 | 具体包含配件 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 软件系统 | RAPID 应用软件 | 1套 |
|  | 附件包(包括数据线、说明书与操作说明) | 1套 |
| 数据记录仪器装置 | 充电装置 | 1套 |
|  | 数据记录仪 | 1个 |
|  | 便携包 | 1个 |
|  | 胶囊传感器 | 1个 |

乳酸测定干片技术参数

1.*预期用途:用于体外定量测血浆或体液中乳酸的含量，试剂适用于奥森多 Vitros5600 仪器。

2.样本类型:血浆、体液。

3.试剂方法学:比色法。

4.*样本检测线性范围须达到 0.5-10 mmoL/L。

5.批内精密度:<5%，批间精密度: <7%，准确度: 均值应在靶值的士10.0%。

6.*提供该试剂配套校准品及质控品。

7.售后服务:试剂应用工程师需要日常每月来维护一次项目，遇到项目不稳定需要紧急处理时，需要积极配合检验医学中心工作人员完成项目调整，响应时间不超过 1 小时。

8.试剂供应:至少 6 个月内不改变试剂批号，备货充分。如遇质量问题，及时更换。

9.以上参数以厂家提供的彩页或技术证明为准。