双反牵引骨折复位器产品技术参数

- 产品包括骨科保护支具（如：固定架）、医用外固定支具（如：支撑杆）、可调式固定支具（如：牵引弓）等配件。

*2、骨科保护支具可被折叠，折叠高度应≤100mm；展开后高度应＞200mm。

*3、医用外固定支具长度应≥700mm，且可透X光线。

*4、可调式固定支具的张口宽度可调，最小张口尺寸应≤120mm，最大张口尺寸应≥200mm。

5、可调式固定支具应配置至少两种形式。

双反牵引骨折复位器技术参数

a、骨科保护支具

1、长度420mm，宽度300mm，展开高度260mm，折叠高度＜100mm，方便消毒、安装、使用

2、 连接套可与医用外固定支具连接，可根据手术需求调节方向

b、医用外固定支具

1、外圆25mm，长度应≥700mm，可透X光

2、配置固定销不锈钢数量1个,高分子材料数量2个,高分子材料可透光

3、配置锁紧钉2个

c、可调式固定支具

1、张口可调，最大张口尺寸≥200mm，最小张口尺寸≤120mm

2、配置通用型（I型）、专用型（II型）数量各一个

d、其他

1、M6骨把持器，长度320mm，数量2个

2、肢体固定器，分为单孔双孔两种（I型、II型），数量各1个，长度240mm

3、SW5mm扳手1个

4、2.5mm骨牵引针，长度450mm2个

5、3.0mm骨牵引针，长度350mm2个

6、5mm扳手1个

7、72mm快换手柄，1个

8、肢体固定器5.0mm，长度35mm2个

9、挂钩1个

10、SW3.5起子1个

11、T型扳手1个

12、棘轮扳手32mm