红细胞寿命I型采气用具参数

1吹气嘴外观质量

吹气嘴应洁净、光滑、平整、壁厚均匀、无飞边、毛剌、锋楞、气泡、砂眼、

裂纹、无油污、机械性杂质,口部应光洁、圆整、截面对称。

2肺泡气袋、环境本底气袋有效储存期

※2.1样本气有效成分变化:肺泡气袋、环境本底气袋内充入CO浓度在1-6ppm

范围内的标定气(平衡气为氮气),静置5天,CO浓度变化率Pco降≤10%

※2.2样本气有效体积变化:肺泡气袋、环境本底气袋内充入CO2浓度在3-6%范

围内的标定气(平衡气为氮气),静置5天,气体体积变化率V样降≤10%

3倒气袋性能

3.1水分吸收效率;倒气袋内充入相对湿度大于或等于80%的样本气(空气),静

置10分钟,测试样本气的相对湿度,需满足RH≤40%。

※3.2 CO2吸收效率:倒气袋内充入CO2浓度在3-6%范围内的标定气(平衡气为氮

气),静置10分钟,测试样本气的CO2浓度,需满足PCO2≤0.1%.