眼科用生物羊膜技术参数

*1、湿态保存

*2、材质：生物羊膜，来源于人的胎盘组织。

3、多种规格：5*5、10*10、10*15、15*20、20*20、20*25、35*35（单位：mm)。

长度和宽度的公差不超过10%。厚度为(0.06±0.05)mm。

4、力学性能：具有适宜的缝合强度及拉伸强度，缝合强度应不小于0.05N,拉伸强度应不小于1MPa.

5、生物活性：有足够的生物活性，能满足复杂眼表疾病，如化学伤、热烧伤、角膜炎、角膜上皮缺损等的治疗需求。

6、安全性：经过钴60Y射线辐照灭菌。

振幅整合脑电图软件技术参数

1、采集时,脑电数据分析趋势图自动计算。

2、频谱特性的计算,DSA、FFT 能量、FFT 能量比率的趋势显示。

3、突发抑制波分析结果:BSR (Burst Suppression Ratio)、IBI(Inter Burst lnterval)、BPM (Burst

per Minutes) 趋势图显示。

4、Assymmetry 显示DSA、FFT 能量的左右脑能量差显示。

5、双击趋势图任意的位置、相应位置的脑电图,三维地形图,病人的画面显示出来。6、防止误操作、脑电图程序带有键盘锁定键,不需要在电脑上安装第三方电脑锁定软件,脑电

图程序本身带有此功能。7、短期 /长期趋势比较功能、同一个参数的趋势图,左右并排比较现实。 精确到万元 填写到月 其他需要说明的情况