| 序号 | 货物名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 器械内外包布 | 60*60mm 单层 绿色 | 条 | 4000 |  |  | 1.材质：★防静电布，20支纱涤棉，涤含量90%，棉10%； 2.为高温缩水后尺寸。 3.符合国家行业执行标准：YY/T0698.2-2022使用范围：用于最终灭菌医疗器械灭菌前的包装，对灭菌后的器械保持一段时间的无菌状态。承受压力蒸汽（134℃、压力220Kpa、时间20min）。提供国家权威检验机构出具的性能检验报告。 4.★透气性≤20/s；疏水性为5级；抗渗透≥40cm；断裂强力：经向1200N、纬向700N；干、湿态胀破强力：干态为1400Kpa\湿态为1450Kpa；撕破强力：干态纬向25、经向20，湿态纬向30、经向25；表面电阻≤1×1013。 5.灭菌后落絮≤4.0Log10（落絮计数）。 6.★要符合GB/T19633.2-2015标准要求，并提供国家权威检验机构出具的性能检验报告。 |
| 2 | 器械内外包布 | 150*150cm单层 绿色 | 条 | 7000 |  |  |  |
| 3 | 器械内外包布 | 150*150cm双层 绿色 | 条 | 700 |  |  |  |
| 4 | 大治疗巾 | 90*90mm 单层 绿色 | 条 | 5000 |  |  |  |
| 5 | 普通方巾 | 120*150cm单层 绿色 | 条 | 4000 |  |  |  |
| 6 | 敷料内外包布 | 180*180cm单层 绿色 | 条 | 3000 |  |  |  |
| 7 | 眼科洞巾 | 70*90mm单层 绿色 （中间开洞口为8*10cm椭圆形） | 条 | 300 |  |  |  |
| 8 | 小洞巾 | 80*60mm单层 白色 （中间开圆洞直径10cm) | 条 | 1000 |  |  | 1.材质：★防静电布，20支纱涤棉，聚酯纤维含量90%，棉含量10%。 2.为高温缩水后尺寸。 3.符合国家行业执行标准：YY/T0698.2-2022使用范围：用于最终灭菌医疗器械灭菌前的包装，对灭菌后的器械保持一段时间的无菌状态。承受压力蒸汽（134℃、压力220Kpa、时间20min）。★提供国家权威检验机构出具的性能检验报告。 4.★透气性≤20/s；疏水性为5级；抗渗透≥40cm；断裂强力：经向1200N、纬向700N；干、湿态胀破强力：干态为1400Kpa\湿态为1450Kpa；撕破强力：干态纬向25、经向20，湿态纬向30、经向25；表面电阻≤1×1013。 5.灭菌后落絮≤4.0Log10（落絮计数）。 6.★要符合GB/T19633.2-2015标准要求，并提供国家权威检验机构出具的性能检验报告。 |
| 9 | 开口巾 | 80*60mm单层 白色 （中间开圆洞直径10cm) | 条 | 150 |  |  |  |
| 10 | 美容洞巾 | 90*90mm单层 白色 （中间洞口为10*13椭圆形) | 条 | 300 |  |  |  |
| 11 | B超洞巾 | 90*90mm单层 白色 （中间开圆洞直径21cm) | 条 | 300 |  |  |  |
| 12 | 门计洞巾 | 150*120cm单层 白色 （中间开竖行洞直径宽4*15cm) | 条 | 300 |  |  |  |
| 13 | 器械内外包布 | 80*80mm单层 白色 | 条 | 3000 |  |  |  |
| 14 | 器械内外包布 | 100*100cm单层 白色 | 条 | 2000 |  |  |  |
| 15 | 器械内外包布 | 120*120cm单层 白色 | 条 | 500 |  |  |  |
| 16 | 大治疗巾 | 60*60mm单层 白色 | 条 | 700 |  |  |  |
| 17 | 全包裹手术衣 | 绿色 型号：M/L/XL/XXL | 件 | 1500 |  |  | 1.成分：99%长纤聚酯纤维+1%碳纤维导电纱。 2.符合 YY/T0506-2.2016 对标准防护功能材料的要求。 3.采用长纤聚酯材料不断絮、不脱絮，具备一定的抗撕裂和胀破及耐磨性能、采用全包裹式。 4.防滑、透气，棉质手感，良好的穿着舒适性。 5.具备干、湿阻隔微生物性能，具有永久疏水性和有一定抗静水压的双向阻隔屏障功能。 6.具有永久抗静电效果，可有效消散医疗仪器的射频漏电流，摩擦不起静电，织物不易吸附粉尘。 7.可高温高压蒸汽灭菌。 8.胸前加印“麻醉手术科”字样（红色）。 9.手术衣洗涤100次以上，需提供100次以上的洗涤次数检验报告。 10.手术衣应具备有检测资质的检测机构出具的生物安全性检测报告，包括细胞毒性、皮肤刺激、皮肤致敏等生物相容性内容。 11.★手术衣应有透气性和抗静电检测报告，并提供国家权威检验机构出具的性能检验报告。 |
| 单价合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计： |  |  |  |  |  |  |  |