| 名称 |  | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 台面 |  | 1.材质：采用厚度为12.7mm±0.5mm实芯耐蚀理化板板材，边缘加厚至25.4mm±0.5mm。由专用牛皮纸、色纸、表层纸、耐酸碱化学膜等组成。抗高温:实芯理化板表面对燃烧的香烟有较强的防护能力，该材料阻燃，面板不会融化或爆炸。特殊的表面结构，使实芯理化板有较好的耐刻刮性。实芯理化板有很强的耐磨性，适用于有重物放置处，或需要频繁清洗处。紧密的无渗透表面，使灰尘不易粘在上面而不会出现褪色现象。 |
|  |  | 2.物理性能要求：抗拉强度、吸水率、表面耐干热性能、表面耐香烟灼烧、密度、含水率、抗冲击性能（落球高度≥1m）、洛氏硬度、耐沸水性能、防静电性能、表面耐湿热性、表面耐龟裂性、耐光色牢度、光泽度（60°）等14项物理性能符合检测要求。 ※3.重金属：参照（GB18580-2017）进行分析，可溶性六价铬、可溶性铝、可溶性锑、可溶性砷、检测结果未检出。提供满足性能要求的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂家鲜章。 ※4.酸碱性能：台面按国家标准人造板及饰面人造板理化性能试验方法进行检测，对盐酸、硝酸、硫酸、磷酸、铬酸、乙酸等至少34种强酸强碱化学试剂分级检验结果为5级;提供满足性能要求的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂家鲜章。 ※5.环保性能：台面检测结果达到国家标准E1级的技术指标要求，甲醛释放量检测结果值≤0.01mg/m³；提供满足性能要求的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂家鲜章。 ※6.台面厂家获中国绿色环保材料标志认证授权使用证书，及获得ISO9001:2015认证。提供满足性能要求的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂家鲜章。 ※7.台面板依据GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》理化板在浸渍剥离实验中满足无分层情况出现。提供满足性能要求的第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖制造厂家鲜章。 |
| 柜体 | 地柜 | 8.钢材：柜体采用1.0厚电解钢板，采用全自动数控激光切割机下料，全自动柔性折弯中心一次性折弯成型。柜体邻边垂直度长度差≤3；门与框架、相邻表面间的距离偏差≤2.0；抽屉与框架、门、抽屉相邻表面间的距离偏差≤1.0；抽屉下垂度≤10，摆动度≤10。 ※9.五金配件： 拉手：抽屉、柜门拉手采用全钢一体折弯成型一字型抠手。 滑轨：须采用高承载导轨（非三节轨），与抽屉及柜体一体焊接成型(提供滑轨检验报告)。 合页：不锈钢门轴式结构 地脚：底柜带四个可调镀锌钢或不锈钢螺丝结构支撑脚，带橡胶包覆，可由专用工具调节调节水平及高度，最大可调节30mm。 - 10.柜体主要尺寸及外形尺寸偏差宽±5mm, 深±5mm，高±5mm, 嵌入式、内置式设备台面开槽（口)尺寸[0,+5]; - 11.翘曲度:面板、正视面板件、对角线长度≤3.0mm； 平整度: 面板、正视面板件≤0.20mm；邻边垂直度：面板、框架的对角线长度≤3.0mm；位差度：门与框架、门与门相邻表面、抽屉与框架、抽屉与门、抽屉与抽屉相邻两表面间的距离偏差(非设计要求) ≤2.0mm; 分缝: 非设计要求≤2.0mm; 着地平稳性≤2.0mm；抽屉: 下垂度≤20mm，摆动度≤15mm； - 12.金属件符合GB/T 3325-2017中表3的相应规定；产品结构安全符合GB28008通用结构安全的规定；产品中有害物质限量符合GB18584的规定；表面漆膜、硬质覆面符合GB/T 3324规定的相应理化性能指标要求；表面金属喷漆(塑)涂层、电镀层符合GB/T 3325-2017中5.5.1的规定； - 13.零部件无断裂或豁裂；用手揿压牢固的部件无永久性松动；零部件无影响使用功能的磨损或变形；五金件连接无松动；活动部件开关应灵便；零部件无明显位移变化； - 14.主体结构和底架位移值小于15mm；顶板和底板持续加载试验，顶板和底板的最大变形量不超过搁板跨度的0.55%；搁板弯曲试验，搁板的最大变形量不超过搁板跨度的0.55%；稳定性试验不倾翻。固定储物柜进行活动部件、搁板支验，保持与建筑物(墙/天花板)相连，并承载试验载荷合格；固定储物柜进行脱离试验和侧向分离试验，不分离和脱落符合要求。 |
|  | 垃圾桶配置 | 15.配置隐藏式脚踏垃圾桶装置，桶盖放下具有缓冲功能。 ※16.滑轨：优质三节静音滑轨或阻尼滑轨，顺畅，承重可达45kg，抽拉次数可高达数万次。 17.铰链：优质阻尼铰链，开启角度110°，承重可达100-200kg，开启次数可高达十万于次。 18.地脚：采用M8镀锌螺杆和尼龙塑料底座组合，承重及防腐蚀性能强，可调节高度30mm，实验室标准配件。 19.拉手：一字拉手1.0mm标准钢板，数控加工一体成型，喷塑等工序，多种颜色共选择，搭配，耐用，耐腐蚀，易清洁。 |
|  | 吊柜+支撑柜 | 20. 采用电解钢板，钢板厚度1.0mm(提供钢板原材料检验报告)。表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击耐腐蚀。门板均为双层结构。如安装玻璃门，安装螺丝不外露或者塑化处理。铰链选用 110度阻尼弹簧铰链，经久耐用，不生锈。 |
|  | 水槽、下水管 | 21.PP水槽由高密度pp塑料颗粒注塑一体成型，主体5mm厚度，耐酸碱性强，性能稳定，能够抵抗实验室中常见的强酸、强碱等化学试剂的腐蚀。大容量装载，轻松容纳大型器皿，避免水流溢出，一次处理更多器材，节省重复冲洗时间；斜边小R角设计，斜面加速排水，积水无残留，无死角抗污垢堆积细菌附着率大大降低；一体成型工艺，内部表面光滑，不易挂壁残留污垢，无死角、不渗透，易清洁，符合实验室卫生标准；升级加厚槽体结实坚固，久用不易变形；下水软管1150mm长,螺旋式下水口快速出水，水流畅通防止堵塞。 |

| 序号 | 名称 | 单位 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌物品上柜（双层） |  |  |
| 2 | 可调节中柜 |  |  |
| 3 | 无菌物品地柜 | 延米 |  |
| 4 | 理化板台面 |  |  |
| 5 | 不锈钢踢脚线 |  |  |
| 6 | PP水盆、水龙头 | 套 |  |
| 7 | 脚踏上翻盖垃圾桶装置 | 套 |  |
| 8 | 密码锁 | 台 |  |
| 合计 |  |  |  |